温州市中心医无痛口腔推麻仪功能需求

| 基本功能： | 通过电子控制来替代传统手推注射，能够以缓慢、匀速的方式自动推药，配合超细针头，能有效消除进针时的瞬间穿刺刺痛感。 |
| --- | --- |
| 1.持握方式： | 设备采用类似执笔的手持设计，符合医生的日常操作习惯和人体生理结构，进针时更加稳定、精准。 |
| 2.速度调节： | 电动模式，多档调节速度：提供三档速度（低速、中速、高速），根据临床需求灵活调节。 |
| 3.显示功能： | 实时药量显示与提示：设备配备显示屏，可以精确显示当前的推药量（可精确到≤0.1ml）。 |
| 4.提示音功能 | 如每推注0.1ml发出“滴”声，可以通过视觉和听觉双重掌握给药进度。 |
| 5.光感开关： | 光感开关控制，无需按键即可控制推药。无需脚踏开关，医生只需手指轻触机身的光感区域即可控制给药，操作更便捷。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 6.安全速度： | 最快一档速度不超过60秒/1.0ml，符合麻药说明书要求的安全速度。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 7.安全回吸： | 设置回吸按键保证回吸过程，没有入血风险。 |
| 8.定量给药： | 可以根据临床需求设定推药量0.1ml、0.3ml。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 9.音乐安抚功能： | 内置音乐，mp3格式音乐可以自己更换。需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 10.兼容功能： | 设备可兼容卡局式麻药，助推管可以耐121℃和134℃高温高压多次灭菌。 |
| 11.麻醉模式： | 可满足多种临床注射的需求，包括:浸润麻醉、神经阻滞麻醉、颚部麻醉、牙周韧带麻醉、牙髓内麻醉、间隔麻醉、上颌结节麻醉、切牙孔麻醉等。 |
| 12.保护功能： | 具有压力保护功能，阻力达到临界值停止推注闪红灯报警。 |
| 13.提速功能： | 推药时从0速起步，低速注射完成预先麻醉后，自动提速进行注射，让患者体验无痛注射。 |
| 14.工作电源： | 内置充电锂电池。 |
| 15.工作电流： | 800mA MAX。 |
| 16.工作电压： | DC 3.7V-4.2V。 |
| 17.工作指示： | LED蓝灯闪烁指示。 |
| 18.告警指示： | LED红灯闪烁指示，批批……的报警声。 |
| 19.基本配置需求： | 主机1台，助推管4支（公制2支、英制2支、耐高温高压消毒），底座1台，电源适配器1台(含USB数据线)，0型圈10个 |
| 20.产品授权 | 提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。 |