附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：强生低温等离子灭菌器保修
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	强生低温等离子灭菌器
	整机壹年全保（含保养）
	台
	      元


	注：1、报价应已包括保养费，检测费、配件费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医院强生低温等离子灭菌器保修需求
	基本功能：
	需求内容

	1.保修期限：
	合同签订日起壹年

	2.保养要求
	壹年内要整机保养贰次（含壹次大保养及壹次小保养，详情见附件如下）

	3.开机率要求
	保修期间保证整机98%的开机率（按工作日计，如达不到开机率标准，按1赔3的比例延长保修时间）

	4.配件要求
	更换的配件符合全新的原厂


附件1：
为减少 STERRAD  100NX 运行的故障发生率，使设备达到公司出厂的技术运行标准，保证设备的正常运行和灭菌效果，降低医院的维修成本，建议对本设备一年进行两次常规现场保养和相关电气测试（OQ）。保养周期为：6 个月，详细步骤及替换配件参阅下表，为保证保养步骤有效正确地实施，所有保养的备件替换和相关测试由强生公司ASP 受训的专业技术服务工程师至现场完成。

（所有技术介绍以公司最新的技术文件为准）
	PM1
	PM2
	保养项目

	Y
	Y
	更换真空泵油

	Y
	Y
	更换油雾过滤器滤芯

	Y
	Y
	更换转换阀

	Y
	Y
	更换传递阀

	Y
	Y
	更换箱体内电极网支撑组件

	N
	Y
	更换高效空气过滤器

	N
	Y
	更换接触转换器和排气过滤器

	N
	Y
	清洁或更换注射针头

	N
	Y
	更换小白阀和小空气过滤器

	N
	Y
	更换门密封圈

	N
	Y
	更换 H2O2 紫外线灯泡和玻璃片

	N
	Y
	更换箱体、门、蒸发器、冷凝器的温度传感器（7 个）

	N
	Y
	更换机器底座空气过滤网

	Y
	Y
	电气测试 Product Certification

	Y
	Y
	清洁灭菌舱门及灭菌舱内部

	Y
	Y
	清洁注射泵

	Y
	Y
	清洁灭菌器外表面

	Y
	Y
	检查并清洁打印机头

	Y
	Y
	清空卡匣收集盒

	Y
	Y
	更新保养记录

	Y
	Y
	粘贴保养标签


附件2：
	
	保养一
	保养二

	更换备件
	真空泵油
油雾过滤器滤芯
转换阀和传递阀
箱体内电极网支撑组件
	真空泵油
油雾过滤器滤芯
转换阀和传递阀
接触转换器和排气过滤器高效空气过滤器
箱体内电极网支撑组件
H2O2 紫外线灯泡和玻璃片小白阀和小空气过滤器
注射针头
门密封圈
箱体、门、蒸发器、冷凝器的温度传感器机器底座空气过滤网

	全套的电气测试
	交直流电源输出测试
数模转换测试
加热器电阻值及电压测试温度传感器电阻值校准
压力传感器校准
温度测试
等离子测试
漏气率测试
注射系统测试
中性密度测试
打印机测试
	交直流电源输出测试
数模转换测试
加热器电阻值及电压测试温度传感器电阻值校准
压力传感器校准
温度测试
等离子测试
漏气率测试
注射系统测试
中性密度测试
打印机测试

	清洁设备
	灭菌舱及舱门设备面板
清空卡匣收集盒更新保养记录
	灭菌舱及舱门设备面板
清空卡匣收集盒更新保养记录


保养主要步骤和配件详细中文描述
