温州市中心医灭菌器功能需求

| 基本功能： | 以饱和蒸汽为介质，在密闭的腔体内产生高温高压（通常灭菌温度在105℃~138℃之间可调），快速有效地杀灭各种细菌、病毒、芽孢等微生物。 |
| --- | --- |
| 1.容积： | ≥45L |
| 2.材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| 3.设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 4.设计温度： | ≥144℃ |
| 5.使用寿命： | 8年/≥16000次循环 |
| 6.主体保温： | 粘胶纤维保温层 |
| 7.腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| 8.测试接口： | 标准Rc1/4验证口 |
| 9.门数量： | 单门 |
| 10.门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 11.门板材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| 12.开关门方式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 13.安全联锁： | 压力安全联锁，密封门自动锁紧联动机构，通过省级技术监督部门鉴定；需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 14.门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 15.控制阀： | 自动控制阀：3个直动式电磁阀 |
| 16.泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单；循环泵：1个增压泵；需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 17.压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单；需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 18.蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，独特的螺旋式蒸汽发生器，并提供发明专利；蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 19.储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 20.水箱排水接头： | 1根水箱排水管 |
| 21.压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级以上 |
| 22.散热器： | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； |
| 23.安全阀； | 内置后藏式安全阀； |
| 24.操作方式： | 感应式操作 |
| 25.控制方式： | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |
| 26.界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵≥3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换； |
| 27.流程控制： | 准备、置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 28.周期计数器： | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| 29.记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；可选配USB读取功能，通过插入U盘将设备历史运行数据读出，运行数据可在电脑端打开查看；需要提供佐证材料，若无法提供视为无效报价。 |
| 30.记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 31.权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 32.自校准功能： | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 33.安全保护： | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 34.灭菌温度： | 包含105℃～138℃ |
| 35.灭菌时间： | 0～99min |
| 36.干燥时间： | 0～99min |
| 37.脉动次数： | ≥0～6次 |
| 38.脉动上限： | 0～150kPa |
| 39.脉动下限； | -99～50kPa |
| 40.冷却温度： | 包含60～95℃ |
| 41.程序名称： | 134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序 |
| 42.BD&Helix： | 检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 43.真空测试： | 检测设备是否泄漏； |
| 44.预热程序： | 对设备进行充分预热； |
| 45.干燥程序： | 可对物品进行单独的干燥流程； |
| 46.清洗程序： | 可以对蒸发器、设备管路进行清洗，防止堵塞； |
| 47.装载装置： | 两层搁网 |
| 48.腔体尺寸： | ≥Φ316×618 |
| 49.外形尺寸： | ≤855×640×550 |
| 50.电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 51.设备输入功率： | ≥5.8kVA |
| 52.基本配置要求： | 主机1台；波纹管1个；内置热敏打印机；两层搁网；取盘器一个；排水管一根；保险管2个 |
| 53.产品授权： | 提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。 |