附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院便携式肺功能仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	便携式肺功能仪
	用于测量人用力呼气时的肺功能通气指标；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗；用于呼吸压力测量。
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医便携式肺功能仪功能需求
	基本功能：
	用于测量人用力呼气时的肺功能通气指标；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗；用于呼吸压力测量。

	1、测量参数：
	包含：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、FVC IN、FIV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25/75、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV等。

	2、流量范围：
	0-14L/s；精度：±5%或者±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s

	3、流量测量重复性：
	±5%或者0.17L/s，取其大者

	4、流量气流阻力：
	测量范围内的气流阻力应不超过0.35kPa/(L/s)

	5、流量线性度：
	两个相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测试流量大者的5%

	6、容量范围：
	0-10L；精度：±3%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L

	7、容量线性度：
	≤3%

	8、容量重复性：
	±3%或者±0.05L，取其大者

	9、容量呼吸阻抗：
	≤0.15kPa/（L/s）

	10、呼吸频率范围：
	0-120BPM；精度：±5%或者±1BPM，取其大者；分辨率：1BPM

	11、呼/吸气时间范围：
	0-60s；精度：±5%或者±0.20s，取其大者；辨率：0.01s

	12、包含四种测量模式：
	FVC、简易FVC、SVC、MVV

	13、传感器类型：
	双向金属筛网压差式传感器（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	14、呼吸压力模块：
	呼吸压力测试通过压力传感器，直接测量呼出或吸入气体时的压力值。

检测过程激励式动画操作界面。

	15、呼吸压力范围：
	呼吸压力范围：±20kPa；精度：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kP。

	16、呼吸压力测试参数：
	呼吸压力测试参数： MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	17、振荡排痰：
	振荡频率范围：10-32Hz。
振荡排痰治疗，可调整阻抗等级、震动频率、开合比等参数。

振荡排痰治疗结果可生成相应的报告。

	18、阀头：
	配备1个肺功能阀头和1个压力训练阀头，阀头可徒手拆卸，可进行清洗、浸泡、消毒，可连接使用通用口径（内径30mm）的一次性肺功能仪用过滤嘴。（提供证明文件,若无法提供视为无效报价）

	19、屏幕显示及语音提示：
	主机有屏幕显示及语音提示功能。

	20、电池：
	主机内置可充电电池。

	21、传输连接：
	传输连接：可支持USB数据线、蓝牙网络等数据传输方式。

	22、系统连接：
	系统连接：配备肺功能检查系统软件，包括：电脑端和移动端；可通过数据传输模块将测量数据同步到云端；也可导出历史检测数据

	23、呼吸训练：
	呼吸训练功能可分别进行吸气训练和呼气训练。

可以手动设置阻抗，也可以自动选择阻抗等级。

	24、报告生成：
	呼吸训练治疗结果可生成相应的报告。

	25、售后服务
	保修期：设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，提供保修期≥5年。

	26、基本配置要求：
	便携式肺功能仪1台，PDA平板1台，说明书1本，合格证1张，保修卡1张，3L定标筒1个

	27、产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


