附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院肌电生物反馈训练
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	肌电生物反馈训练
	生物刺激反馈仪主机(含支架)1台、电极线4根、理疗电极片40片、推车(含适配器)1台、馈嵌入式软件1套、说明书(含保修卡)1本
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医肌电生物反馈训练功能需求
	基本功能：
	对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

	1、通道：
	≥4个通道

	2、刺激强度：
	1mA-100mA可调,1mA 步长连续可调。误差：1mA～5mA 范围内不大于±30%,6mA~100mA   范围内不大于±15%。(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	3、刺激频率：
	0.5Hz-999Hz可调,1Hz以上1Hz 步长连续可调，误差：不大于±5%。(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	4、脉冲宽度：
	10μs~1000μs,10μs 步长连续可调，误差：不大于±10%;(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	5、刺激波形与时间：
	双相平衡波，波升/波降时间0s、0.5s、1s~10s可调，刺激时间1s~20s 可调，休息时间0s~20s可调，1s步长，误差:±20%。(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	6、屏幕：
	彩色液晶触摸屏

	7、示值准确度：
	误差不大于±10%或±2μV

	8、软件：
	内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案

	9、治疗方案：
	垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案；

	10、神经肌肉电刺激功能：
	具有神经肌肉电刺激功能；具有肌电触发电刺激功能( EMG Trigger    Stim,ETS); 强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大， 电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

	11、对侧控制型功能电刺激功能：
	具有对侧控制型功能电刺激功能 ( CCFES):  CCFES 以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动， 重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	12、治疗模式：
	具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案

	13、同步功能：
	用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗

	14、刺激形式选择：
	提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义

	15、评估功能：
	具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出

	16、生物反馈训练功能：
	具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练

	17、采样率：
	≥8000 Hz

	18、电池：
	具有内置锂电池供电模式，电池容量≥8000mAh,续航时间≥4h;(提供证明文件,若无法提供视为无效报价)

	19、基本配置要求：
	生物刺激反馈仪主机(含支架)1台、电极线4根、理疗电极片40片、推车(含适配器)1台、馈嵌入式软件1套、说明书(含保修卡)1本

	20、产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


