附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院干式融浆机
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	干式融浆机
	整机
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医干式融浆机功能需求
	基本功能：
	适用于医院开展冰冻血浆解冻工作，保障血浆质量与临床用血安全


	1. 储水量：
	设备额定存水量≤25kg，允许误差±5%

	2. 水循环流量：
	整机水循环能力≥45L/min

	3. 温控范围：
	标准工作温度37℃，温度可自由调节

	4. 控温精度：
	整机控温误差≤±0.2℃，温度控制稳定均匀

	5. 额定输入功率：
	整机额定功率≥1300W

	6. 解冻工位配置：
	独立解冻工位数量≥6个；单次适配解冻血浆袋≥6袋，兼容规格50ml～200ml血浆袋

	7. 热交换与解冻时效：


	热交换效率≥99%；标准冰冻血浆解冻全程时长≤20分钟；常温升温至37℃≤12分钟。（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）


	8. 隔水增压式独立融浆结构：
	采用隔水式解冻设计，血浆袋不与水体直接接触，杜绝交叉污染；单工位独立控制，可单独启停任意工位，互不干扰；四面柔性水囊全包裹式融浆结构，防血浆袋划伤，换热均匀。（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	9. 全自动智能运行系统：

	放入冰冻血浆后设备自动启动解冻程序，解冻完成后声光报警提示，全程无需人工干预。融化后血浆袋表面干燥无冷凝水。（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）

	10. 工位漏液安全报警：
	每个独立工位配置漏液监测模块，检测到漏液立即声光报警，并自动停机保护设备。（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）


	11. 全过程质控数据溯源系统：

	实时动态显示温度、时间变化曲线，完整记录解冻全流程；自动存储全程水温、制品温度数据，支持录入医院名称、操作人员编号；配备USB数据导出接口，完整导出操作、温度、时长等质控记录，满足血液质量管理溯源要求。（提供说明书注册证证明文件，若无法提供视为无效报价）


	12. 操作权限安全管理：

	操作界面搭载密码锁屏功能，需密码验证方可进入参数设置与操作界面，区分操作权限，所有操作全程留痕可追溯

	13. 人机交互显示：
	配备高清触摸屏，温度、运行状态直观可视化，线路温控精准稳定

	14. 多重安全保护装置：

	具备超温自动断电、低水位保护双重防护；整机水电分离结构，加热组件不直接接触水体，杜绝漏电风险

	15. 加热系统：

	采用恒温加热模块，升温速度快、温度稳定，安全耐用

	16. 多模式解冻程序：
	内置常规解冻、快速解冻、连续解冻、手动控制四种工作模式，适配急诊、批量常规化浆等不同临床场景

	17. 水路自动化设计：
	支持自动进水、上排水功能

	18. 自动清洗功能：
	一键启动整机自动清洗程序，清洗完毕自动升温至待机状态，无需人工值守

	19. 柔性蠕动融浆功能：

	设备具备蠕动振荡功能，蠕动频率、运行时长可自定义设置；融化工位尺寸支持按需定制

	20保修时间：
	保修时间≥6年

	21基本配置要求：
	整机一台

	21产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。


