附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院内镜清洗消毒机
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	内镜清洗消毒机
	内镜清洗消毒机一台
	套
	      元


	2
	内镜清洗消毒液
	内镜清洗消毒液
	升
	      元


	3
	内镜清洗酶
	内镜清洗酶
	升
	      元


	注：1、供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×价格分（保留到小数点后两位（四舍五入），当场统一计算）

2、设备价格得分与耗材价格得分分开计算，设备价格得分*60%+内镜清洗消毒液价格得分*20%+内镜清洗酶价格得分*20%=总得分
2、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医院内镜清洗消毒机需求
	基本功能：
	主要用于对各类医用内窥镜进行自动化的清洗与消毒，防止交叉感染。

	1.产品认证：
	产品具有国家药监局颁发的二类医疗器械注册证，提供注册证佐证；

	2.产品尺寸
	主机左右宽度≤450mm、深（前后尺寸）≤660mm、高≤930mm，（提供产品彩页尺寸佐证）。

	2.消毒剂储存箱容量
	消毒液储存箱容量≤12升；

	3.清洗酶储存箱容量
	适酶储存箱容量≤1.7升；

	4.酒精储存箱容量
	酒精储存箱容量≥1.7升；

	5.消毒液用量
	可依用户的消毒液使用比例自行设置消毒液配比量。

	6.外壳
	整机外壳须钢板冲压喷塑和精准注塑成型而成。

	7.适酶用量
	采用高精度液泵，可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量；

	8.酒精用量
	采用高精度液泵，可依用户要求装机时设置自动喷射内镜管道并吹干；具备自动与手动酒精干燥。

	9.排水装置
	须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式

	10.测漏装置
	全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水；

	11.洗消槽要求
	洗消槽排水接头和洗消槽要同种材料注塑成一体并自身带螺纹牙，避免装配漏水和接缝产生二次污染，排水接头禁止采用装配。（投标文件中需要提供产品照片佐证并加盖公章）

	12.材料
	洗消槽内的液位开关，出酶接头，水外循环喷头，内循环接口，测漏接头、机器内部的止液单向阀，三通接头，直通接头均采用304不锈钢材质

	13.消耗水量
	单步骤清洗循环水耗量≤10L

	14.清洗消毒方式
	镜子须全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗

	15.清洗槽盖要求
	槽盖要求仅为一件注塑且凹面镜形，以避免交叉感染。。

	17.清洗槽盖选材
	采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明进口无毒ABS塑料，不采用玻璃盖材质，清洗槽盖要求采用注塑成型工艺生产，带有密封胶圈安装禁止使用胶水和螺钉固定，只需手按下就能固定密封胶圈，方便密封胶圈拆卸清洗，避免产生二次污染。（须提供产品图片为佐证）

	18.消毒次数记录功能
	每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示；

	19.显示
	具有≥3.5寸中文彩色液晶触摸显示屏，带洗消进程动态和倒计时提醒，可以在线显示消毒液实时温度，使用天数和次数。

	20.报警功能
	消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；具备实时检测消毒液配比浓度功能
；酶液和酒精不足时报警提示不足并打印结果。

	21.恒温控制装置
	温度未达到要求，机器强制暂停启动；

	22.消毒液添加、排放
	自吸、自排；

	23.进水延迟
	进水延迟可设置到60秒。

	24.自身消毒
	采用消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理；一键式触摸启动

	25.消毒模式
	至少包含标准消毒，早消毒，晚消毒三种模式,一键切换
，时间可设置

	26.开关盖功能
	具备脚踏电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖和关盖后拿取内镜时产生二次污染。

	27.注液注气管
	洗消过程中，清洗槽槽内的注液、注气管首尾两端接头都可以完全被液体覆盖浸泡，符合院感要求

	28.打印要求
	打印方式为针式打印，可保存三年以上，打印内容为：机器编号：清洗步骤时间、步骤环节温度、消毒液箱温度、酒精用量、酶液用量、酒精吹干和温度、洗消总时长时间、工作日期时间从开始时间到结束完成时间。

	32.使用年限
	≥5年（提供设备铭牌佐证）

	33.保修年限
	≥5年

	34.配置
	内镜清洗消毒机主机一台；设备正常运行所需的其他附件

	35.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或出具承诺书保证7日内提供授权证明，若无法提供视为无效报价。


增加


触摸屏幕界面切换





