附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院手术器械
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	手术器械
	止血钳73把，组织钳3把，持针钳19把，手术刀柄19把，肛门镜3把，组织剪3把，眼用剪16把，海绵钳19把，不锈钢腰子盘16只
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医手术器械功能需求
	1.基本功能：
	门诊手术室手术器械，主要用于体表肿物切除、外伤清创缝合、小囊肿切除、甲沟炎处理、浅表活检等门诊日间小手术；可完成切开、止血、分离、切除、缝合、冲洗、创面清理全套操作，保障门诊各类浅表外科手术顺利开展，满足日常门诊微创小手术诊疗需求。

	2.保修时间：
	≥三年

	3.器械一批基本配置要求：
	止血钳73把，组织钳3把，持针钳19把，手术刀柄19把，肛门镜3把，组织剪3把，眼用剪16把，海绵钳19把，不锈钢腰子盘16只

	3.1肛肠包
	

	3.1.1止血钳
	6把

	参数
	总长125毫米，弯蚊，全齿（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.2止血钳
	3把

	参数
	总长140毫米，弯，全齿（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.3组织钳
	3把

	参数
	总长160毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.4持针钳
	3把

	参数
	总长度180毫米，直，细针（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.5手术刀柄
	3把

	参数
	总长140毫米，4#，带刻度标，可安装20-39#手手术刀片（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.6肛门镜
	3把

	参数
	直径Φ20毫米，镜长60毫米，中号，筒式（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.1.7组织剪
	3把

	参数
	总长180毫米，弯型（总长公差为：±3%）

	3.1.8海绵钳
	3把

	参数
	总长250毫米，弯型，头部有齿，头宽10毫米（总长公差为：±3%）

	3.1.9不锈钢腰子盘
	3只

	参数
	长190毫米，宽115毫米，高25毫米，浅型（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2外科包
	

	3.2.1持针钳
	16把

	参数
	总长度180毫米，直，细针（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2.2止血钳
	32把

	参数
	总长125毫米，弯蚊，全齿（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2.3止血钳
	32把

	参数
	总长140毫米，弯，全齿（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2.4手术刀柄
	16把

	参数
	总长140毫米，4#，带刻度标，可安装20-39#手手术刀片（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2.5眼用剪
	16把

	参数
	总长100毫米，弯尖（工作长度或总长公差为：±3%）

	3.2.6海绵钳
	16把

	参数
	总长250毫米，弯型，头部有齿，头宽10毫米（总长公差为：±3%）

	3.2.7不锈钢腰子盘
	16只

	参数
	长190毫米，宽115毫米，高25毫米，浅型（工作长度或总长公差为：±3%）；
的碰伤和划痕等缺陷。

	4.到货期：
	30天内

	5.材料要求：
	产品采用316医用不锈钢，与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC，外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米，耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定

	6.外形要求：
	产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。

	7.产品授权
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


