附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院超短波治疗机
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	超短波治疗机
	短波治疗仪1台；超短波治疗仪1台
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医超短波治疗机功能需求
	一
	短波治疗仪1台

	基本功能：
	适用范围：可用于对身体组织加热，起到温热效果，缓解疼痛，减少肌肉痉挛，增加关节延展性，促进血液循环。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	1、输出功率：
	额定输出功率≥200W，允差 ±20%，最小步进为 2W。

	2、机型与显示器：
	立式结构，触摸屏幕操控。

	3、应用器：
	支持AC01、AC02、AC03、AC04、AL01、AL02、AL03等 ≥7种型号的应用器，应用器外层包覆绝缘材料。

	4、工作频率：
	治疗仪的输出信号频率（振荡频率）为 27.12MHz，允差 ±0.5%。

	5、输出模式：
	连续输出、脉冲输出。

	6、输出波形：
	正弦波。

	7、脉冲输出参数及稳定性：
	脉冲频率 10～800Hz 可调，步长 10Hz，允差 ±20%；
脉冲宽度 20～400μs 可调，步长 20μs，允差 ±20%。

治疗仪输出功率变化不大于 ±10%。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	8、定时功能：
	治疗仪应配备有可调定时器，在预定时间到达后断开输出。定时器在1～30min可调，步进1min，允差±1min

	9、应用器表面温度：
	设备工作时，应用器表面温度应不超过58℃。

	10、应用器识别功能：
	采用晶体管一体化模块设计，具备应用器识别功能：应用器识别功能能够识别应用器（AL01、AL02、AL03）是否与设备匹配成功，确保应用器与设备正常连接。同时具备自动调谐功能，调谐时间不大于 6s。

（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	11、预置治疗方案功能：
	设备具备预置治疗方案调用功能，预置方案至少应包括推荐治疗时间、输出模式、推荐功率、部位选择等信息。

	12、连接电缆：
	应用器的连接电缆为RF射频同轴电缆或硅橡胶电缆；RF射频同轴电缆长度应不超过2.0m，连接电缆插头直径≥18.5mm，允差±1mm；硅橡胶电缆长度应不超过1500mm（可见导线部分，不含端子），连接电缆插头直径≥6mm，允差±0.5mm。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	13、设备接口：
	设备具有Wi-Fi无线网络接口，设备具有USB接口。

	14、保修时间：
	保修≥5年。

	15、使用年限：
	使用年限≥10年（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	16、配置要求：
	产品由主机(机箱1台、电源模块1个、主控模块1个、显示模块1个、晶体管高频模块1个)、连接电缆1套、应用器1个组成。

	17、产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价

	二
	超短波治疗仪1台

	基本功能：
	适用范围：适用于人体各部位的急、慢性炎症，急、慢性软组织损伤，类风湿关节炎及骨关节炎的辅助治疗。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	1、工作频率：
	≤40.68MHz±1.5%。

	2、输入功率：
	≤280VA。

	3、输出功率：
	分20W、30W、40W、50W四档可调，50W最大，误差±20%。

	4、治疗时间：
	0～30min，分回零、10、15、20、25、30六档可调。

	5、输出模式：
	连续波输出。

	6、调谐方式：
	旋钮式输出回路谐振频率调谐。

	7、智能化管理系统：
	自动预热治疗结束后有提示并断开输出。

	8、输出电极：
	≥3种专用圆形硅胶电极板，大、中、小各一对。

	9、输出导线：
	特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。

	10、导线性能：
	缆线外塑模厚达8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优。

	11、场强指示：
	配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。

	12、电流指示：
	最大量程为300mA，精度不低于2.5级。

	13、产品样式：
	流线形设计具有科技感，落地推车式，移动方便。

	14、存放装置：
	人性设计配置有电极板存放装置，方便临床使用。

	15、保修时间：
	保修≥5年。

	16、使用年限：
	使用年限≥5年。

	17、配置要求：
	产品由主机1台、电源线1条、玻璃保险管12枚、高频输出导线2条、高频治疗电极板6块、电极绑带2条、电子管8只、说明书1本、保修单1张、合格证1张组成。

	18、产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。


