附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院电子脉冲治疗仪
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	电子脉冲治疗仪
	主机1台、挂线架组件1套、显示器1套、锥状电极6条、理疗电极片12片、电源线1条、说明书(含保修卡)1本。
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医电子脉冲治疗仪功能需求
	基本功能：
	适用范围：用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	1、显示屏：
	≥10英寸彩色触摸屏，屏幕可旋转和调节仰角。

一键飞梭旋钮调节电流、电压的输出强度。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	2、通道：
	≥6组电路输出，可治疗≥12个治疗点。

	3、刺激频率：
	脉冲频率范围： 1Hz～999Hz。

	4、输出电流：
	负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA。

	5、电压峰值：
	在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V。

	6、脉冲宽度：
	SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs。

	7、治疗时间：
	1min-99min可调，步长1 min。

	8、锥状电极：
	吸附式金属（非镀银）锥状电极，不易氧化，确保刺激到精准点或穴位。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	9、电极性能：
	特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属（非镀银）电极，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中，模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果。 

	10、负压性能：
	工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调，精度±5kPa；步长1kPa。管路在承受40kPa的负压力下，历时3min，管路无被吸瘪现象，其压力上升值不大于5kPa。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	11、治疗模式：
	包含无创针灸、低频电疗等模式可选，也可选择自由设置各类参数。八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；可对参数自由调节，适用于中医基础扎实的临床工作者，针对性个性化治疗调节，同时适用于科研； 

	12、无创针灸功能：
	无创针灸模式，通过吸附式镀金属（非镀银）锥状电极将特殊的超低脉宽电流输入到治疗“点”。

	13、低频电疗功能：
	低频电疗模式，设备可更换电极，更换为电极片可使用低频电疗模式。

	14、自由模式：
	亦称专家模式，参数可自由设定调节，可用于科研或患者个性化治疗。

	15、治疗处方：
	内置治疗处方，包含建议穴位点及取穴图示，临床适用范围广，内置多种疾病处方，如疼痛、内科疾病、妇科疾病等，操作更加简单，适用于非中医学操作者。

	16、悬挂网架：
	一体式悬挂网架，便于电极的放置。

	17、输出接口:
	有各种电极的输出接口，SSP电极输出接口(具有黄、绿、蓝、红、橙、灰，六种颜色区分)。

	18、输出线：
	SSP电极输出线长度≥2米，有(黄、绿、蓝、红、橙、灰)六种颜色区分与输出接口对应，便于操作。

	19、仪器重量及尺寸
	仪器净重不大于38kg，外形尺寸不大于360mm X510mm X1100mm。 

	20、保修时间：
	保修≥5年。

	21、使用年限：
	货物使用年限≥10年。（提供说明书或者注册证证明文件,若无法提供视为无效报价）

	22、基本配置要求：
	主机1台、挂线架组件1套、显示器1套、锥状电极6条、理疗电极片12片、电源线1条、说明书(含保修卡)1本。

	23、产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。


